| Kvalitetssikring | Organisasjonen må sikre at ansvarfordeling, ulike roller og funksjoner er klart definert i organisasjonen og i endoskopenheten. Driftansvarlig ved endoskopienheten sikre at daglige rutiner og periodisk kontroll og testing av dekontamineringssutstyr (vaskedekontaminator o.a.) utføres i henhold til produsentens instruksjoner. Driftsansvarlig for service og vedlikehold av vaskedekontaminatorer og vannforsyningen til vaskedekontaminator i henhold til produsentens instruksjoner og NS-EN ISO 15883-1 og 4. Vaskedekontaminatoren skal ha regelmessig planlagt forebyggende vedlikehold som blir dokumentert. Alt utstyr og som blir brukt i forbindelse med vask, desinfeksjon, tørking, transport og oppbevaring utføres i henhold til produsentens instruksjoner. Følg lokale, overordnede prosedyre for smittevern. |
| --- | --- |
|  | Endoskopisk utstyr og vaskedekontaminator |
| Manuell rengøring Manuell lekkasjetesting etter bruk | Sikre at alle endoskop og tilbehør blir vasket manuelt før vask og desinfeksjon i vaskedekontaminatoren. Dette inkluderer alle kanaler, selv om disse ikke har vært brukt under pasient behandling/undersøkelse. Endoskopet skal teste for eventuelle lekkasje (skade) etter bruk og før manuell vasking. Manuell lekkasjetest skal utføres selv om lekkasjetesting også skjer i vaskedekontaminatoren, som en del av den automastiske prosessen. Manuell vasking uføres ved nedsenking av endoskop i vann (under væskenivå) Engangsutstyr anbefales. Enzymatisk vaskemiddel anbefales Påse at de riktige børster blir brukt ved rengjøring av endoskopets indre kanaler. Korrekt diameter i forhold til kanalen (anbefalt av produsenten av endoskopet) Korrekt størrelse for den aktuelle endoskopmodell og kanal. |
| Tilkobling av endoskopets kanaler i vaskedekontaminator | Kontroller antall kanaler på hvert endoskop og sikre at alle blir koblet til vaskedekontaminatoren ved bruk at korrekte kanalkoblinger og tilkoblingssett, som høre til denne maskinen. |
| Validering og dokumentasjon av dekontamingsprosess Mikrobiologisk testing | Vaskedekontaminatoren og prosessen må være validert i henhold til produsentens instruksjoner og gjeldende europeisk standard: Vaskedekontaminatorer – Del 1og 4: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop (NS-EN ISO 15883-4:2008) Det skal utføres en daglig selvdesinfeksjonsprosess for vaskedekontaminatoren for å desinfisere maskinens indre kanaler og deler. Det reduserer antall mikroorganismer og hjelpe mot dannelser av biofilm. Mikrobiologisk testing av siste skyllevann (endelig skylling) Det anbefales ikke å kontrollere selve endoskopet da det er mange usikkerhetsmomenter ved det. Det er vanskelig å utføre og kostbart. For å forebygge smitteoverføring skal dekontamineringsprosessen kontrolleres. Dette sikrer at prosessen og alle kritiske betingelsene er tilstede for å oppnå en vellykket prosess og smittefritt endoskop. Det anbefales ukentlig testing av siste skyllevann (ved endelige skylling) for påvisning av mikroorganismer i vannet (kimtall og identifikasjon). Krav: Mindre enn 10 bakterier per 100 ml. Fravær av Pseudomonas aeruginosa, Legionella og atypiske mykobakterier. |
| Kompatibilitet med vask- og desinfeksjonsprosess | Sikre endoskopets kompatibilitet med sykehusets dekontamineringsprosesser og spesielt de desinfeksjonsmidler som brukes. |
| Opplæring av personale | Personalet involvert i dekontaminering og håndtering av fleksible endoskop skal være opplærte og kompetente i dekontaminering av endoskopisk utstyr og prosesser. Sikre at service og vedlikeholdspersonell er kvalifisert (autorisert) til å foreta service og reparasjoner på endoskop og vaskedekontaminatorer, i henhold til produsentens instruksjoner og anbefalinger. |
| Engangsutstyr | Ikke gjenbruk av medisinsk engangsutstyr. |
| Prosesskjemikalier | Sikre at riktig vaskemiddel, desinfeksjonsmiddel og eventuelt aktivator er kompatible med vaskedekontaminatoren. Kjemiske midler som brukes må være forenelig med den spesisifikke maskinen og prosessen. Bruk av andre midler som ikke er spesifisert (godkjent) av vaskedekontaminator produsenten forosessen kan medføre svikt i desinfeksjonsprosessen og smittefare. Det gjelder spesielt: Doseringersmendge (volum), doseringstidspunkt i prosessen, konsentrasjon (%), temperatur og kontakttiden. |
|  | Lagringstid og gjenbruk på pasienten |
| Tørking og oppbevaring av endoskop Lagringstid før gjenbruk på neste pasient | Endoskop som ikke skal brukes umiddelbart må tørkes etter endt desifeksjonsprosess og før lagring. Lagres helst i hengende i lukket skap. Spesielt viktig er fullstendig tørking av endoskopets indre kanaler for å forindre oppvekst av mikroorganismer. Tørking og oppbevaring oppnås og sikres best ved bruk av et endoskoptørkeskap, der sterilt hepafiltrert luft blir tilført til alle kanaler og fullstendig tørking sikres. Følg produsentens anbefaling for maksimum lagringstid i tørkeskapet, det kan variere fra 72 timer til ca. 4 uker, avhengig av modell og produsent. Endoskop som blir lagret i et vanlig oppbevaringsskap (uten luftfiltrering til kanaler) må desinfiseres etter fire (4) timer før det brukes på neste pasienten. Fleksible endoskop må aldri lagres i transportkofferten |
| Identifikasjon og sporbarhet (oppsporing) | Alle endoskop må være individuelt identifisert med serienr., inkludert tilbehør som følger med skopet. Det må være sporbarhet for endoskopisk utstyr fra pasient, til dekontamineringsprosessen og personalet som utfører oppgaven. Sikre at korrekt dekontamineringsprosess blir brukt og at prosessen har oppfylt alle kriterier (kritiske parametere) i prosessen før frigivelse for gjenbruk på pasienten. |

Referanser: NS-EN ISO 15583 – Vaskedekontaminatorer – Del 1og 4: Krav og prøvinger for vaskedekontaminatorer med kjemisk desinfeksjon for termolabile endoskop 
(NS-EN ISO 15883-4:2008)

Decontamination of Flexible Endoscopes Choice Framework for local Policy and Procedures (CFPP)01-06. Department of Health, England. 2013

Linda Ashurst

Leder

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering

Oslo universitetssykehus HF

Mobiltlf. 93423482

Epost: lashurst@ous-hf.no

29.11.2013